胶体金技术常见问题解析

胶体金技术常见问题解析

1、胶体金试纸条样品垫上样不吸收怎么办？

做好的胶体金试纸条，检测纯水，上样的时候水在样品垫上成一球形，根本不吸收，也不往前走，这个问题很让人恼火，那我们首先要确定样品垫是什么材质的？
如果本身就是疏水性的，出现这样的情况很正常，建议在处理液中加入一定量的表面活性剂
如果是亲水性的，出现这样的情况，可能是BSA固化引起的，建议加一些T-20同时降低BSA的使用量。

2、胶体金吸附的玻璃膜在NC膜上不跑怎么办？

总的来说，有以下几点可能
（1）、胶体金形状不规则，很容易死；
（2）、胶体金缓冲液问题
需要加一些表面活性剂，用来释放，建议加T- 20 ，若效果不理想可以加SDS-L或SDS-F；要加BSA和PEG来保护抗体；
（3）、标记垫处理不好
标记垫要喷糖来封闭玻璃纤维，避免胶体金和其静电吸附；添加温和的表面活性剂如SDS-L来增加释放。
（4）、样本垫
如果上述情况都没有问题，但效果仍然不理想，那么在样本垫加SDS-L，浓度可以加大7%试试。

3、胶体金C线不明显怎么办？

如果检测线明显但二抗线不明显，问题不大，可能是二抗线的点膜浓度低了，或者因阳性过高导致检测线结合和大量的金，自然对照线颜色变浅。
如果检测线也不明显，基本就是标记有问题了，重新摸标记条件吧

4、试纸条出现假阳性怎么办？

（1）、污染，比如器皿或者缓冲液的污染
（2）、金在抗体标记完毕后封闭是否彻底
（3）、选用的缓冲液PH或者离子强度是否合适
（4）、金标垫或者样品垫处理用的什么，有的物质浓度不对或者添加后就能造成假阳性
（5）、T线点膜的缓冲液可能有问题

5、胶体金标记的SPA不稳定是什么情况？

（1）.爬行过程中是否出现问题？比如说背景退白变慢、背景不干净了或者在膜边缘出现死金。
（2）.配方有问题的可能性比较大，用聚酯膜做金垫要筛选适当的聚酯膜，有些厂家的聚酯膜对稳定性确实不好。配方中亲水性物质或保护剂的量不够也可造成稳定性不好。
（3）、金垫受潮后稳定性也会受影响

6、胶体金灵敏度降低的问题

金标抗体的活性降低，原因一般有以下几种情况：
（1）、首要是干燥，含水量越高，活性越容易丢失。环境湿度尤其重要，还有烤的要干。
（2）、铝箔袋的密闭性要好，不要贪便宜买差的铝箔袋。
（3）、加稳定剂。蔗糖、海藻糖、PVP、L-30、L-90D，and so on。

7、胶体金标记蛋白干燥时，胶体金颜色变紫色甚至灰白色？

原因可能是干燥过程湿度大，温度高，时间长。
解决方法：控制干燥过程的温湿度，并且金条干燥时间不得超过5小时。